Ofício nº ______/2026 – DIMA/SEMA-AC

Rio Branco – AC, ______ de __________________ de 2026.

À

ACQUALIMP PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. – QUILAB

CNPJ 34.704.593/0001-99

Av. Getúlio Vargas, 2090 – Bairro Bosque

Rio Branco – AC, CEP 69.900-466

A/C da Responsável Técnica

Assunto: solicitação de esclarecimento técnico sobre a base de reporte do Ortofosfato Dissolvido e sobre os resultados de Sólidos Suspensos nos laudos de monitoramento de qualidade da água.

Senhores,

1. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre, por meio da Diretoria de Monitoramento Ambiental, mantém série histórica de monitoramento da qualidade das águas superficiais do Estado, hoje consolidada em sistema próprio que calcula o Índice de Qualidade da Água (IQA) e afere a conformidade com a Resolução CONAMA nº 357/2005. Essa base reúne 450 coletas realizadas entre 2016 e 2026, analisadas por esse laboratório.

2. Em auditoria interna dessa base, identificamos duas inconsistências recorrentes que não podem ser resolvidas sem informação do laboratório, uma vez que os valores registrados em nosso sistema reproduzem fielmente o que consta dos laudos emitidos. Passamos a expô-las.

I – BASE DE REPORTE DO ORTOFOSFATO DISSOLVIDO

3. Nos laudos emitidos por esse laboratório, a coluna UNIDADES apresenta declaração assimétrica entre dois parâmetros correlatos:

| Parâmetro | Unidade impressa no laudo |
| --- | --- |
| Fósforo Total | mg/l P (base declarada) |
| Ortofosfato Dissolvido | mg/l (sem indicação de base) |

4. Como o ortofosfato dissolvido é fração do fósforo total, o resultado do primeiro não pode exceder o do segundo quando ambos são expressos na mesma base. Havendo diferença de base — ortofosfato reportado como o íon PO43- e fósforo total como P elementar, prática admitida pelo Standard Methods 4500-P, norma citada nos próprios laudos —, a razão entre eles pode chegar a 3,066 (massa molar do PO43-, 94,97 g/mol, dividida pela do P, 30,97 g/mol) sem que haja qualquer inconsistência analítica.

5. Ocorre que, em nossa base, 216 de 310 coletas (69,7%) apresentam ortofosfato dissolvido superior ao fósforo total mesmo após a conversão acima, o que a diferença de base, isoladamente, não explica. Dois laudos recentes ilustram os dois comportamentos:

| Laudo | Procedência | Ortofosfato | Fósforo Total | Razão | Após ÷ 3,066 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.304/2025 | Rio Iquiri / Sen. Guiomard | 0,08 mg/l | 0,023 mg/l P | 3,5× | 0,026 mg/L P — compatível |
| 1.347/2025 | Rio Purus / Santa Rosa | 1,10 mg/l | 0,028 mg/l P | 39,3× | 0,359 mg/L P — 12,8× acima |

6. Registramos ainda que, nas campanhas de 2019, o ortofosfato dissolvido apresenta mediana de 8,13 mg/l (máximo de 14 mg/l), contra mediana de 0,022 mg/l P de fósforo total no mesmo período — diferença de ordem de grandeza que sugere alteração de unidade ou de método naquele intervalo.

7. Solicitamos, portanto, esclarecimento sobre:

a) em que base é reportado o Ortofosfato Dissolvido nos laudos emitidos a esta Secretaria — mg/L de PO43- ou mg/L de P;

b) se essa base foi mantida uniforme ao longo de toda a série (2016 a 2026) e, em caso negativo, em que períodos houve alteração;

c) o método analítico e o limite de quantificação praticados para esse parâmetro.

II – RESULTADOS DE SÓLIDOS SUSPENSOS

8. Os laudos apresentam resultados de Sólidos Suspensos em valores de ordem centesimal e milesimal de mg/l, conforme exemplos abaixo, extraídos dos mesmos laudos já citados:

| Laudo | Sólidos Suspensos | Sólidos Totais Dissolvidos |
| --- | --- | --- |
| 1.304/2025 | 0,297 mg/l | 13,30 mg/l |
| 1.347/2025 | 0,039 mg/l | 214,00 mg/l |

9. Tais valores são de difícil compatibilização com dois elementos:

a) a turbidez medida em campo por esta Secretaria nas mesmas amostras — parâmetro que não consta dos laudos. Nas 226 coletas em que dispomos dos dois valores, a turbidez tem mediana de 64,8 UNT (variando de 1,5 a 870,6 UNT) contra mediana de 0,240 mg/l de sólidos suspensos, resultando em razão mediana de 0,0025 mg/L por UNT. Em corpos d’água amazônicos, a concentração de sólidos suspensos costuma guardar relação de mesma ordem de grandeza com a turbidez, e não relação da ordem de 1/400, como resulta dos valores reportados;

b) o limite de quantificação usual da técnica gravimétrica (Standard Methods 2540 D), que ordinariamente não resolve massas correspondentes a concentrações da ordem de 0,03 a 0,3 mg/L nos volumes de amostra habitualmente filtrados.

10. Esclarecemos que não se trata de questionamento sobre transcrição de dados por parte desta Secretaria: os valores conferidos em nosso sistema correspondem exatamente aos impressos nos laudos. A dúvida recai sobre a unidade e o método empregados.

11. Solicitamos, portanto, esclarecimento sobre:

a) se a unidade impressa para Sólidos Suspensos — mg/l — está correta, ou se os resultados são expressos em outra unidade (por exemplo, g/L);

b) o método analítico, o volume de amostra filtrado e o limite de quantificação praticados para esse parâmetro;

c) se os Sólidos Totais Dissolvidos são determinados por gravimetria ou estimados a partir da condutividade elétrica.

III – ALCANCE E PROVIDÊNCIAS

12. Informamos que 228 coletas da série histórica encontram-se retidas em quarentena em nosso sistema, sem incorporação aos relatórios oficiais e ao painel público de qualidade da água, exatamente em razão da pendência descrita no item II. A resposta a este ofício é condição para a liberação desses registros ou para a sua correção formal.

13. Requeremos, adicionalmente, que os laudos futuros passem a explicitar a base de reporte do Ortofosfato Dissolvido na coluna UNIDADES (mg/L PO4 ou mg/L P), a exemplo do que já é feito para Fósforo Total, Nitrogênio e Cloreto, de modo a prevenir a repetição da dúvida ora suscitada.

14. Solicitamos resposta no prazo de ______ (____________) dias contados do recebimento, preferencialmente acompanhada dos procedimentos operacionais padrão dos parâmetros mencionados.

15. Colocamo-nos à disposição para reunião técnica, presencial ou remota, caso essa seja a forma mais eficiente de esclarecer os pontos levantados.

Atenciosamente,

__________________________________________

Erisson Cameli Santiago

Diretor de Monitoramento Ambiental – DIMA

Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre

Anexos:

I – Cópia dos Laudos Analíticos nº 1.304/2025 e nº 1.347/2025.

II – Relação das 228 coletas retidas, com data, procedência e resultados de Sólidos Suspensos e turbidez.